Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Dodávka laboratorních přístrojů k provádění molekulární diagnostiky

odboru rostlinolékařství VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů k molekulárním analýzám nukleových kyselin podle následující specifikace:

- 1)  Spektrofotometr Nanodrop 2000

Technické Požadavky pro spektrofotometr Nanodrop 2000:

- minimální objem měřeného vzorku menší než 3 µl

- spektrální rozsah:  200 – 800 nm

- automatické nastavení na měření koncentrací DNA, RNA a proteinů (λ = 280 nm)

- automatické odhadnutí čistoty izolované DNA / RNA poměrem 260 / 280 a 260 / 230

- rozsah měřitelných koncentrací DNA a RNA mezi 5-15000 ng / µl

- možnost nastavit extinkční koeficient pro měřený vzorek (pro rozlišení ds / ss

- DNA, nebo krátkých úseků NA)

- možnost měřit koncentrace fluorescenčních prob pro microarray

- garantovaná chyba měření menší než 2%

- odezva přístroje: kratší než 5 s

- USB výstup pro počítač

- software kompatibilní s Windows 7, Windows Vista a Windows XP

- konverze naměřených dat do formátu kompatibilním s Excel

- vyhodnocovací jednotka - notebook (Lenovo (ThinkPad), Intel Core i7, RAM 8GB, numerická klávesnice)

- instalace a zaškolení obsluhy v ceně

- doprava k odběrateli a dokumentace v ceně

- záruční i pozáruční servis

Přístroj bude sloužit k hodnocení koncentrace nukleových kyselin (DNA, RNA) v laboratoři.

2) Thermocycler Touch C-1000

- Technické požadavky na Thermocycler Touch C-1000:

- 1.   thermocycler s příslušenstvím (blok 2 x 48 reakcí)

2.   kapacita vzorků: 2x 48 x 0,2ml

3.   maximální rychlost bloku (ohřev,chlazení): 4°C/s

4.   průměrná rychlost bloku: 3°C/s

5.   rozsah teplot 0 – 100°C

6.   teplotní přesnost a homogenita: + - 0,2°C programované cílové teploty

7.   přesnost gradientu: + - 0,2°C

8.   rozsah gradientu: 30 – 100°C

9.   rozpětí gradientu: 1 – 24°C

10. systém s dotykovou obrazovkou

11. instalace a zaškolení obsluhy v ceně

12. doprava k odběrateli a dokumentace v ceně

13. záruční i pozáruční servis

Přístroj bude sloužit k molekulárním analýzám –amplifikace nukleových kyselin pomocí polymerizované řetězové reakce (PCR)- v diagnostice rostlinných patogenů

- 3) Stolní temperovatelná třepačka Thermomixer comfort

- Technické požadavky na stolní temperovatelnou třepačku Thermomixer comfort:

- 1.   teplotní rozmezí cca od 13°C pod teplotou okolí do 99°C

2.   nastavitelné hodnoty pro funkce: čas, teplota, frekvence třepání

3.   výměnné pracovní bloky pro nádobky 0,5ml-50ml, pro mikrotitrační destičky a PCR

destičky, sklíčka:

- Výměnný blok 0,5 ml pro 24 x 0,5 ml, vč. chladícího stojánku

- Výměnný blok 1,5 ml pro 24 x 1,5 ml, vč. chladícího stojánku

- Výměnný blok pro zkumavky 8xFalcon 15 ml

- Výměnný blok pro zkumavky 4x Falcon 50 ml

- Výměnný blok pro zkumavky 4 sklíčka pro hybridizace

- Výměnný blok pro MTP vč. víka

- Adapter pro 96 x 0,2 ml PCR, vložka do výměnného bloku pro MTP

4.   instalace a zaškolení obsluhy v ceně

5.   doprava k odběrateli a dokumentace v ceně

6.   záruční i pozáruční servis

Přístroj bude sloužit pro molekulární diagnostiku patogenů (hybridizace nukleových kyselin)

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci přístrojů do místa plnění, jejich uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Kontaktní osoba: Ing. Kumar, Ph.D. e-mail: kumar@vurv.cz,.

Doba plnění zakázky: předpokládaný termín dodávky přístrojů je do 22.10.2012.

Místo plnění zakázky: Budova fytotronu v areálu VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Způsob zpracování nabídek:

Uchazeč předloží cenovou nabídku s uvedením celkové nabídkové ceny za dodávku všech tří přístrojů bez DPH a včetně DPH, nebo může nabídnout dodávku i jen jednoho uvedeného přístroje. S nabídkou uchazeč předloží další informace, kde uvede zejména přesnou konfiguraci nabízeného zboží, konečnou nabídkovou cenu s vyčíslením DPH, platební podmínky, záruky, termín a způsob dodání zboží, způsob jeho předání a smluvní pokuty.

Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 50 až 56 zákona: Vybraný vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo prokáže základní kvalifikační předpoklady podle § 53 čestným prohlášením podle §62 odst.2 zákona. Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání.

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

S vítězným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva.

Lhůta pro doručení nabídek: Uchazeči  podají své nabídky do 17.9.2012 do 12 hodin.

Místo pro podání nabídek: Nabídky označené „přístroje pro ORL“, mohou zájemci podat osobně, e-mailem na adresu: kumar@vurv.cz, nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 161 06 Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507, do sekretariátu Odboru hospodářsko-správního VÚRV, v.v.i., do 17.9.2012 do 12 hodin.

Zadávací lhůta: Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 60 dnů.

V Praze dne:

Dr. Ing. Pavel Čermák

ředitel VÚRV, v.v.i.